熔盐物性综合测试仪RT-6

高精度的熔盐物性测试设备

## 简述

RT-6熔盐物性综合测试仪主要用于测量熔盐的密度、表面张力、电导率和初晶温度，还可以利用设备的热称重系统和精确定位系统开展相应的研究工作，例如研究熔盐的挥发损失。

RT-6熔盐物性综合测试仪采用伺服系统控制升降台和测量电极准确定位，配合测控软件实现了熔盐液面的自动识别。测控软件采用一键启动、全程控制方式，包括重锤自动浸入熔体、拉筒自动寻找熔体表面、测量电极的准确定位等，均无需人工干预。测量数据由测控软件自动采集。

RT-6熔盐物性综合测试仪采用铝合金框架结构，大操作台面，方便实验操作。高温炉采用陶瓷纤维整体炉膛、不锈钢炉壳、由程序控温系统控制。

## 主要功能和测量方法

- 测量熔盐电导率，采用 “CVCC法”；

- 测量热电池电解质隔膜电导率，采用“四电极法”；

- 测量熔盐密度，采用“阿基米德法”；

- 测量熔盐表面张力，采用“拉筒法”；

- 测量熔盐初晶温度，采用“降温曲线法”；

## 测量范围和测量精度

表1  测量范围和测量精度

| 测试项目 | 测试范围 | 测试精度 |
| --- | --- | --- |
| 密 度 | 1～5g/cm3 | 1% |
| 表面张力 | （10～200）×10－3Nm-1 | 2% |
| 初晶温度 | 200～1000℃； | ±2℃ |
| 电 导 率 | 1～15 S﹒cm-1 | 1.5% |

- 设备特点

- 应用导向式熔盐电导池技术（ZL202323341536.3），测试数据准确、稳定；

- 炉底设置气体通道，可接入保护气体。

## 主要设备参数及性能

### 高温炉

使用温度		1200℃；

额定功率		4KW；

额定电压　		220V；

发热元件		双螺旋硅碳管；

发热区尺寸　	φ80×200；

炉壳材质	   不锈钢；

### 精密升降台

行程			240mm；

定位精度		0.01mm；

- 实验测试系统

- 电子分析天平精度     0.001g；

- LCR测试仪准确度     0.05%；

- 温度测量系统准确度   ±0.2℃。

沈阳融业实验仪器制造有限公司

联系人：张晓明

电话：13909823973

Email： zxm_sydd@126.com

网址：ryceshi.cn